本プログラムは，

3D edge-detected noise reduction（3D-EDNR）を行うデモプログラムです．

この手法の原理的解説は近日中にホームページに掲載します．それまでは，パラメータ解説にある簡単な原理説明のみとなります．

・本プログラムの著作権は，金沢大学　市川勝弘にあります．

※このプログラムには，VisualBasic6.0のランタイムライブラリがコンピュータにインストールされている必要があります．

http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se342080.html

また，「varcalc.dllが見つかりません」というエラーが出た場合は

以下の，Visual C++のランタイムをインストールしてください．

治る可能性があります．（32bit版も64bit版も両方お試しください）

https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/vs2013c/

からダウンロードして実行しインストールしてください．

※プログラムのVersionは，プログラムを起動したときにタイトルバーに表示されます．

画像読み込み

1. まずReadボタンまたは複数画像の一括ドラッグ＆ドロップで画像を読み込みます．

※基本，1mm以下のthin sliceが対象です．

2. 処理可能な枚数は20枚～512枚までです．

パラメータ

パラメータはウィンドウ下部のテキストボックスに数値を入力して変更します．このパラメータは，基本，プログラムと同じフォルダにあるPARAM.txtから読み込みます．このファイルにはテキスト形式で下記のようにパラメータが記述されています．全部で１０行ですので１０種類記憶しておくことができます．

2 6 1.20 100 200 250 120 1.20 1.00 0.25

2 5 1.20 50 120 80 30 1.20 1.00 0.30

2 5 1.20 50 120 80 30 1.20 1.00 0.30

2 5 1.20 50 120 80 30 1.20 1.00 0.30

・・

1行が1パラメータセットで下記の順になっています．

Iteration, wn, edgeCT1, edgeCT2, blct1, blct2, Re1, Re2, Rorg　（パラメータは後述）

プログラムの開始時には，１番（行）目のパラメータが読み込まれます．よってここを変更することでデフォルト条件を設定できます．

※パラメータの保存

テキストボックスに値を入れて変更したとき，それを保存しておきたい場合は，パラメータの左隣にあるSaveボタンをクリックしてください．番号を聞いてきますので希望値を入れます．（1～10番までです）

※パラメータの呼び出し

パラメータの左隣にあるLoadボタンをクリックしてください．番号を聞いてきますので希望値を入れます．

パラメータの簡単な説明

3D-EDNRは以下のように処理をします．

①　事前処理

アイソトロピックになるようにスライス補間をします．

事前に画像をプリエンハンス（3次元的に強調）します．（高解像度を引き立たせる）

②から④を2から3回繰り返します．

②　弱い3次元スムージング

③　3次元グラディエント解析：3次元的に物体エッジ面の向いている面を解析

④　面に沿ったバイラテラルフィルタ

⑤　オリジナルをある20～30％ブレンディング　（極低周波はブレンドから除外）

・Iteration：繰り返し回数です．2～3です．それ以上はできません．

・RX: 3次元グラディエント解析の前のスムージング係数，大きいほど強く平滑化します（0.6から6.0まで）

・EdgeCT1：エッジ強度の検出閾値の下限値 （画像SDの2倍程度の値を入れます．例：SD＝30→EdgeCT＝50～60）

※これは重要なパラメータですが，後で述べるTestツールで決めることができます．

・EdgeCT2： エッジ強度の検出閾値の上限値（エッジを保存したい最小コントラストにします．100から200程度にします．EdgeCT1の1.5から2倍程度です．

※EdgeCT1に近いレベルでは，強く3次元フィルタリングをします．（ノイズを落とす）

※EdgeCT2に近いレベルでは，エッジ面に沿った面フィルタになります．（エッジを残す）

・BLCT1：バイラテラルフィルタのエッジ保存コントラストの初期値．

・BLCT2：バイラテラルフィルタのエッジ保存コントラストのIteration2以降の値．

BLCT1は高めに設定して，BLCT2は，最終的に保存したいコントラストにします．

※平坦部のSDをはかり，それより大きい値にします．

・Re1：途中経過で用いるエンハンスフィルタです．1.2から2.5の値ですが，軽くかけることを推奨しますので1.2から1.3程度です．

・Re2：処理の最後にかけるエンハンスフィルタです．1.2から2.5の値です．当然ですが強くかけるとノイズが増えます．

・Rorg：オリジナルのFBP画像をどれだけの割合でブレンディングするかを決めます．0.2から0.4程度です．

Testツール（重要）

3D-EDNRボタンのすぐ上にあるTestボタンで，EdgeCT1を決めるためのテストツールが動きます．

①まず，テストするのに適した画像を表示します．

②Testボタンをクリック，画像番号の確認がきます．

③プリエンハンスするかどうか聞いてきますので，実際に合わせます．パラメータも実際にあわせます．

④プリエンハンスされた画像とエッジ検出処理が行われ画像が表示され，これらは末尾に追加されます．

⑤エッジ検出画像：平坦な領域にROIを持っていき，ROI内のmax値を読み取ります．このmax値をEdge1の値にします．10単位で良いです．この値で，平坦部のスムージングが決まります．

⑥Edge2の値はその1.5倍から2倍です．この値で，エッジ保存したい最小コントラストが決まります．

⑦プリエンハンス画像：平坦な領域にROIを持っていき，ROI内のSD値を読み取ります．この値より1.5から2倍程度大きい値をCT1の値にします．10単位で良いです．この値で，エッジスムージングの程度が決まります．

処理の実行

パラメータの設定を行ったら，3DEDNRボタンで開始します．以下を聞いてきます．

事前処理

①　処理する画像範囲の開始番号

②　処理する画像範囲の終了番号

③　アイソトロピック化のためのスライス補間をするかどうか

アイソトロピックにして画像が作成してあればNoです．

④　プリエンハンス（事前強調）するかどうか．3D-EDNRは，エッジ保存に優れ，ノイズ除去も強力です．よって事前強調でより高解像度にすることも可能です．

1（YES）を入力すると強調を実行します．

rxは1.2のままok

enhance は、1.2から3までに範囲

最後に，開始していいか聞いてくるので，よければOKをクリック

メインとなるフィルタ処理は１枚につき0.25から0.6秒程度要します．

2回のIterationの場合，400枚なら0.3秒/枚として

0.3×400×2＝240秒，

つまり4分かかります．

※処理画像は，読み込まれている画像の後に追加されます．よって画像番号スクロールバーを操作することで希望の画像を表示することができます．マウスホイールも効きます．

・DICOM保存機能

処理画像をDICOM形式で保存することができれば3次元処理WSなどで読み込むことができ，その効果を様々に試すことができます．

DICOMボタンを押すと

①　保存先のフォルダを選択するウィンドウが表示されますので選択してください．

②　元画像のどれか番号を聞いてきます．これはDICOM情報をそこから抜き出すためです．デフォルトは1となっていますので，それでよければOKしてください．

③　3D-EDNR処理後の画像の開始番号

④　3D-EDNR処理後の画像の終了番号

⑤　シリーズ番号，デフォルトは１です．必要に応じて変えてください．

⑥　Study 日付と時間，OKしてください

保存は1秒で5枚程度ですので，それなりに時間を要します．

プログラムフォルダの中のdicomというフォルダの中に保存されますので，USBメモリなどで取り出してください．

※処理画像と元画像の比較

処理画像と元画像を比較は以下のように行います．

1. DualWinボタンで第2ウィンドウを表示します．

2. 第1ウィンドウに比較した処理画像を表示します．（元でも処理でもどちらでも）

3. 第2ウィンドウをスクロールし，元画像のどれかを表示します．

4. SameSPボタンにより第2ウィンドウに同じスライス位置の画像が表示されます．

5. ＿SameSPボタンは近いスライス位置の画像を表示します．3D-EDNRはアイソトロピック化で，スライス間隔が変わりますので，この機能は重要です．

6. SameWWボタンで第1ウィンドウのウィンドウ条件が第2ウィンドウに適用されます．

7. SameROIボタンで第1ウィンドウのROIと同じ位置に第2ウィンドウのROIが移動し

大きさも同じとなり，SDと平均CT値を表示します．

・MPR機能

3D-EDNRのisotopic性などを見る上でMPRは重要です．よってMPR機能を装備しました．

まず，ROIをMPRを作成したい位置にもっていきます．このとき，ROIの上辺がCoronalの断面位置，ROIの左辺が，Sagittalの断面位置となります．

Start テキストボックスとEndテキストボックスにMPRに使用する画像の開始番号と終了番号を設定して，MPRボタンを押すとMPRの作成を行います．

※開始と終了番号の設定

どれかの画像を表示し，右下のStartのテキストボックスをクリックするとその画像番号が入ります．Endのテキストボックスをクリックするとまたその画像番号が入ります．

後は，MPRボタンからCoronalとSagittalの選択，加算ピクセル数（厚いMPRが作れます），MPRの画像枚数を設定します．画像枚数はデフォルトは１枚ですが，例えば９枚とすると前後４画像の計９枚を作成します．

※MPRの読み込み順の設定

MPRボタンのすぐ左横にチェックボックスがあります．もしMPR画像が上下反転していましたらこのチェックボックスをonにして，再度作成してください．

■CTDSPウィンドウ

・読み込み機能

一括読み込み，ドラッグアンドドロップ読み込み

・READボタンは，ファイルフォルダの中のどれか一つのファイルを選ぶと，そのフォルダ内をすべて読む機能です．

・WWボタンで，ウィンドウ条件を数値入力して変更します．同時にその画像をクリップボードに保存します．パワーポイントに貼り付けるときなどに便利です

・1-FILEボタンで一画像だけ読み込みます．

・画像ウィンドウにファイルをドラッグするとそれを読み込みます．（複数ファイル可）

・RawReadボタンは，512×512ピクセル，16bit，リトルエンディアン形式（Intel形式）のデータを読み込むことができます．ピクセルサイズの入力が求められます．フォルダ内に複数画像を一括で読み込むことができます．

※ImageJで保存したraw画像を用いるときは，optionのIntel形式を選択してください．

・FileName，SlicePosi，PatName，Kernelは，それぞれ，読み込んだ後に，どれで並び替えするかを選ぶオプションです．ただしFileNameは，名前の並べ替えではなくて，FileNameに含まれる数字で並べ替えます．

・その下のSeriesチェックボックスにより，シリーズ並べ替えを加えられます．

（シリーズ並べ替えはデフォルトでon）

・複数のシリーズを一括で読込み，シリーズ毎にスライス位置で並べ替えることなどが可能です

・その下のOrderチェックボックスにより並べ替えの順番を逆にできます．

・Clearボタンで読みこんだ画像を開放することができます．元ファイルが消えるわけではなく，ただメモリから開放されるだけです．また例えば希望数値を100などと入力することで，1から100番だけ残してそれから後は開放するということができます．ゼロがデフォルですのでその場合は全クリアです．

・画像の送りと戻し

画像すぐ下のスライドバーで，複数読み込んだ画像の送り戻しができます．この際に，

画像の情報がタイトルバーと画面上部に表示されます，

※ROIサイズが128ピクセル未満の時は，画像送りのたびに平均とSDが画面左下に表示されます．

※スライドバーの右端と左端の<<と>>ボタンで10枚毎の画像送りができます．

・画像情報

タイトルバーに画像情報の種類と順序（画像番号，シリーズ名，スライス位置，電圧，電流，mAs，回転速度、スライス厚，カーネル，DFOV，CTDI，氏名，ファイル名）が表示され，画面上部にその数値が表示されます．（慣れるまで見づらいと思います．すみません）

・クリップボードへの画像保存機能．

WWボタンでクリップボードへの画像保存ができます（上記WWボタン説明）．

・ウィンドウ値は，WWボタンで直接入力もできますが，画像上での右クリック

でのドラッギングでも変えられます．

・左下のウィンドウ条件のテキストボックスの値を変更した場合は，そのテキストボックスをダブルクリックすると，画像表示に反映されます．

・2倍拡大機能： 2xチェックボックスにより画像を2倍できます．

その状態でROI以外をクリックしてドラッグすると拡大したまま画像を移動できます．

・5種類のプリセットウィンドウ

Head，Abdo1，Abdo2，Chest，Boneの5種類のプリセットウィンドウがあります．

プログラムのフォルダにあるCTMES.INIというファイルには以下のように記述されていて，これをプログラム起動時に読み込みますので，このファイルをメモ帳などで開き，変更することで，プリセット値を変えられます．（変更する際は元のコピーお忘れなく）

Head

70

30

Abdomen1

200

40

Abdomen2

400

40

Chest

1500

-500

Bone

2000

500

--end---

※一時的なプリセット変更

ウィンドウ条件を任意に変更した後画面下部にあるmemoといチェックボックスをチェックして，プリセットボタンをクリックすると，そのボタンにその条件が一時的に設定されます．

・SDと平均計算

画面上の矩形ROIのサイズ変更や移動を行うとSDと平均値が計算され，タイトルバーにそのROIの平均CT値，中心のCT値，最小値，最大値，SD値，ROIのピクセルサイズが表示されます．また，クリップボードに，平均値とSD値が保存されますので，エクセルなどにすぐ貼り付けられます．

※ROIサイズが128ピクセル未満の時は，画像送りのたびに平均とSDが画面左下に表示されます．

・ROIサイズ変更と移動

ROIの左上か右下の小さなボックスをドラッグすることで行えます．また矩形ROIの中をドラッグすると位置を変更できます．また，256roi，128roi，64roi ボタンをクリックするとROIサイズを変更し中央に配置します．

※キーボードの矢印キーにより１ピクセル単位で移動できます．

・Dualウィンドウ機能

ウィンドウ下部のDual Winボタンにより２つめの画像ウィンドウ（第2ウィンドウ）が開きます．第2ウィンドウには，現在メインウィンドウで表示されている画像がそのウィンドウ条件で表示されます．もし，

SameWWボタン：第１ウィンドウのWWを変更しそれを第2ウィンドウに反映させたいときに使います．

SameROIボタン：第１ウィンドウのROIを変更し測定した場合にそれと同じ位置で第2ウィンドウにて測定が行なえます．

SameSPボタン：第１ウィンドウの画像と同じスライスポジションの画像を第2ウィンドウに表示します．処理画像の比較に便利です．

第2ウィンドウでもスライドバーによる画像変更，ROI計測，ウィンドウ条件変更ができます．メインウィンドウの拡大（2X）にチェックを入れると，第2ウィンドウも拡大モードになりますが，第2ウィンドウで何か操作をしたときに拡大モードになります．WWボタンで再度表示することでその画像がクリップボードに保存されます．PowerPointに貼り付ける時に便利です．

■CTmeasureウィンドウ

CTDSPウィンドウの右下のMeasure＞ボタンをクリックするとCTmeasureウィンドウが現れます．

MTF計算法

・仮想スリット法：日本放射線技術学会監修の書籍，「標準CT画像計測」で，エクセルのシートとして提供されている標準的方法です．

この方法は，参考文献1で精度が検証されています．この方法は，講習会などでエクセルを用いて行う方法で，一般的な施設で特別なソフトウェアを用いずに行うことを前提にしています．仮想スリットとは，数値的なスリット（i.e. 1×40ピクセル，長手方向はプロファイルの方向と垂直）により平均しながらスキャンし，一次元プロファイルを得る方法で，2次元空間周波数面の中央切断面（1次元空間周波数分布）を抽出します[2,3]．

海外論文では，2次元フーリエ変換を用いた方法が示されていますが[4-6]，ワイヤ像の周辺のノイズの効果的な除去方法などは示されていません．ただし，参考文献4では，ワイヤ周辺の限られた領域を計算することによってノイズの影響を軽減できるとあり，それに基づき，本プログラムでは，ワイヤの周辺をゼロで埋める方法（Zeroing）を用いています．ただし，2次元画像上で，Zeroingの領域を決めるのは困難であることから，LSFである1次元プロファイルを得た後で，そのプロファイル上で，Zeroing領域を決めるようにしています．

画像のDFOVは，CT画像のリミット周波数（1～2cycles/mm）を考慮して決めれば良いので，150mm（ナイキスト周波数＝1.7cycles/mm）程度以下で良いですが，なるべく小さい50mm程度を推奨します．

・Radial仮想スリット法

仮想スリット法の拡張法として，仮想スリットを10度ずつ18方向で得て，そのプロファイルを平均します．論文で検証されている方法ではありませんが，1画像から複数のLSFを得て平均できるので，LSFの裾野のノイズが低減されます．仮想スリット法と結果を比較した上で，ご使用ください．多方向の解析を行うので，X,Y方向だけといった特性は把握できませんが，アイソセンタ付近では，方向性はありませんので，問題ありません．

・2D-FFT法

ワイヤ画像を中心とした256×256ピクセルを抽出し，2次元高速フーリエ変換（2D-FFT）することでMTFを算出します．画像のDFOVは50～100 mm程度にして十分に拡大再構成してください．この方法では，仮想スリット法で行うようにしているLSFの観察ができませんので， ワイヤの周辺のCT値分布を注意深く観察し（WWを狭くするなど），アンダーシュートなどが無くなる最小範囲のROIをワイヤをほぼ中心にして設定します．64×64程度が目安です．そしてROI内接円より外側のCT値を計算して全体から減算し，さらに内接円より外側をゼロにします(zeroing)．その後2D-FFT法でMTFを算出します．

●MTFメニュー

・VirtualSlit

仮想スリット法でMTFを求めます．

・Radial

Radial仮想スリットです．仮想スリットを18方向（10度ごと）で求めて平均します．

1)中心位置は自動で決められます．最大値を検索しますので，あらかじめ

CTDPSウィンドウのROI内にワイヤーが入るようにしておいてください．

2)LSFが表示されたら，マウスクリックに合わせて赤いベースライン移動できます．

3)MTFメニューのSet baseでベースラインを決定します．決定されると，Zeroingモードに移行します．

4)プロファイルの裾野をzeroにする開始点を決めます．左右の裾野の適切な位置を，クリックするとそれより外側をzeroにします．左右両方について行ってください．

5)MTFcalcでMTFを計算し表示します．データ番号を指定するとその番号にデータが記録されます．この時点でMTF値だけがクリップボードに保存されます．（なぜMTF値だけ？→複数の結果をエクセルで即時グラフにするとき，空間周波数の値は邪魔です）

※最大7つまで表示します．

Basic版では，4つまで表示可能です．

最大数を超える解析をすると7番目に上書きされます．そしてクリップボードにはその値が保存されます．

※最大になった場合に例えばデータ番号に1を入力すると再度1番目から計算します．

（データは上書きされます．）

※たくさんのMTFをはかる場合は，クリップボード経由で次々とエクセルに貼り付けていってください．

・2D-FFT法

1) ワイヤの周辺のCT値分布を注意深く観察し（WWを狭くするなど），アンダーシュートなどが無くなる最小範囲のROIをワイヤをほぼ中心にして設定します．64×64程度が目安です．

2) CTmeasureウィンドウのMTFメニューの2D FFTを選ぶと，MTFを計算します．

3) 表示中の1画像から計算します．精度を高めるためにはワイヤーを正確にｚ軸と平行にした複数画像を取得し，その画像を画像平均機能で平均した画像を用いてください．

Basic版は画像平均機能がありません．

Basic版では，4つまで表示可能です．

・Circular Edge （ベータ版機能）

Richardらにより発表されたIRに対応した円柱画像によるMTF（Task-based MTF）測定法[7]（本プログラムではCircular edge法）です．

円柱のエッジを横切るプロファイルを中心から放射方向に得ながら平均して，円柱におけるedge spread function (ESF)を得ます．これを微分したLSFからフーリエ変換によりMTFを算出します．Iterative reconstruction (IR)のMTFは，コントラストや形状依存になりますが，この方法では，臨床画像の対象コントラストや対象サイズに依存したMTF測定ができます．直径約3.0cm程度の円柱から使用できます．

この手法では，300～500HU以下のコントラスト画像では画像ノイズが測定精度に大きく影響します．よって，CTDSPウィンドウの画像平均機能により複数画像を平均してノイズを低減した画像を用いる手法[8]が必須です．このため，円柱のアラインメントには細心の注意が必要です．

Basic版では画像平均機能はありません，ImageJなどで平均してrawファイルにしてRawReadで読み込んでください．CT装置やワークステーションに平均機能があれば，それを利用してDicom形式で保存すればそれを用いることができます．

1) 円柱の軸を正確にZ軸に合わせてアライメントのずれのない複数画像を得ます．そしてそれをAverage機能で平均することで，ノイズの少ない円柱画像を得ます．（← たぶん，必須）

2)右図のようにROIを円柱に接するように置きます．

3)Circular edgeを実行し，プロファイルが表示されたら，Measureウィンドウの右上に現れる上下左右の中心補正アイコンのどれかをクリックして，中心座標を補正します．正確な中心座標に近づくほどプロファイルは収束し，エッジが明確になります（下図）．黄色のドットは平均されて出力されるESFです．fineチェックボックスで，移動量を小さくできます．

4)EdgeOKメニューで中心座標を決定します．

中心座標補正前　　　　　　　　　　　　　中心座標補正後

5)LSFが表示されたら，マウスクリックに合わせて赤いベースライン移動できます．

6)MTFメニューのSet baseでベースラインを決定します．決定されると，Zeroingモードに移行します．

7)プロファイルの裾野をzeroにする開始点を決めます．左右の裾野の適切な位置を，クリックするとそれより外側をzeroにします．左右両方について行ってください．

8)MTFcalcでMTFを計算し表示します．データ番号を指定するとその番号にデータが記録されます．この時点でMTF値だけがクリップボードに保存されます．（なぜMTF値だけ？→複数の結果をエクセルで即時グラフにするとき，空間周波数の値は邪魔です）

※最大7つまで表示します．

Basic版では，4つまで表示可能です．

最大数を超える解析をすると7番目に上書きされます．そしてクリップボードにはその値が保存されます．

※最大になった場合に例えばデータ番号に1を入力すると再度1番目から計算します．

（データは上書きされます．）

※たくさんのMTFをはかる場合は，クリップボード経由で次々とエクセルに貼り付けていってください．

・Linear Edge （ベータ版機能）

面が平滑なブロックを撮影して，そのエッジ画像からMTFを測定します．DFOVが大きい場合（e.g. 300mm）でもMTFを計測できます．

ブロックの面を横切るプロファイルを平均して，edge spread function (ESF)を得ます．これを微分したLSFからフーリエ変換によりMTFを算出します．臨床画像で使用するDFOVにおけるMTF測定ができます．ブロックの面の大きさ5cm程度は最低必要です．

この手法では，300～500HU以下のコントラスト画像では画像ノイズが測定精度に大きく影響します．

1) ブロックの軸を正確にZ軸に合わせてアライメントのずれのない複数画像を得ます．そしてそれをAverage機能で平均することで，ノイズの少ないエッジ画像を得ます．（← たぶん，必須）

2)右図のようにROIの中央がエッジのほぼ中央に来るように配置します．

3)Linear Edgeを実行し，プロファイルが表示されたら，Measureウィンドウの右上に現れる左右位置補正アイコンのどちらかをクリックして，中心座標を補正します．正確な中心座標に近づくほどプロファイルは収束し，エッジが明確になります（下図）．黄色のドットは平均されて出力されるESFです．fineチェックボックスで，移動量を小さくできます．

4)EdgeOKメニューで中心座標を決定します．

5)LSFが表示されたら，マウスクリックに合わせて赤いベースライン移動できます．

6)MTFメニューのSet baseでベースラインを決定します．決定されると，Zeroingモードに移行します．

7)プロファイルの裾野をzeroにする開始点を決めます．左右の裾野の適切な位置を，クリックするとそれより外側をzeroにします．左右両方について行ってください．

8)MTFcalcでMTFを計算し表示します．データ番号を指定するとその番号にデータが記録されます．この時点でMTF値だけがクリップボードに保存されます．（なぜMTF値だけ？→複数の結果をエクセルで即時グラフにするとき，空間周波数の値は邪魔です）

※最大4つまで表示します．

最大数を超える解析をすると4番目に上書きされます．そしてクリップボードにはその値が保存されます．

※最大になった場合に例えばデータ番号に1を入力すると再度1番目から計算します．

（データは上書きされます．）

※たくさんのMTFをはかる場合は，クリップボード経由で次々とエクセルに貼り付けていってください．

6)Settingで，解析する最高周波数とクリップボードに保存するデータの周波数間隔を変更できます

7)Clip MTFで，MTFの結果をクリップボードに保存します．

8)Clip LSFで，256点のLSFをクリップボードに保存します．

9)Compare MTFは，MTF比較に使います．

2つまで表示可能です．2つ表示するときは1,2または1-2とします．

※画面の右上で上下矢印ボタンでY方向のフルスケールを変更できます．

※グラフのラベル：カーネル名と解析方法が表示されます．

仮想スリット（Virtual slit）の時は，VS-X（X方向）とVS-Y（Y方向），仮想スリットのラジアル法では，VS-Rとなります．

●Noiseメニュー

・仮想スリット法：30ピクセルの仮想スリットを用いて一次元ノイズプロファイルを得て，1次元フーリエ変換を行います．日本放射線技術学会監修の書籍，「標準CT画像計測」で，エクセルのシートとして提供されている標準的方法です．この方法は，参考文献9で精度が検証されていますが，この文献で，Radial frequency法[5,10]に対して精度が劣ると報告されています．（方向別の解析をする時以外は，Radial frequency法を推奨します．

・Radial frequency法：海外文献[5,7]でこの方法が用いられています．この方法では，ROI内に窓関数を適用して，裁断誤差を軽減しますが，本プログラムではハニング窓を基本としており，FPDなどのディジタルラジオグラフィに用いられる2次元2次近似面の減算[8]による方法も選べます．

・計算範囲の変更

CTDSPのROIサイズ変更機能であらかじめ256roi，128roi，64roi を選び位置を指定してください．ただし，256roiは，中心配置で固定です．

・ Radial NPS

Radial frequency法で，全方位のNPSを平均します．精度が高いです．

2) 計算後，データ番号を入力します．入力した番号までの結果曲線を表示します．

この時点でNPS値だけがクリップボードに保存されます．（なぜNPS値だけ？→複数の結果をエクセルで即時グラフにするとき，空間周波数の値は邪魔です）

※最大4つまで表示します．

最大数を超える解析をすると4番目に上書きされます．そしてクリップボードにはその値が保存されます．

※最大になった場合に例えばデータ番号に1を入力すると再度1番目から計算します．

（データは上書きされます．）

※たくさんのNPSをはかる場合は，クリップボード経由で次々とエクセルに貼り付けていってください．

3)Settingで，解析する最高周波数とクリップボードに保存するデータの周波数間隔を変更できます．

周波数binは，IEC規格で提唱されるのディジタルX線画像のNPS解析法[11]の中で使われているもので，FFTで得たスペクトルの空間周波数を適当な範囲に区切りその一つ一つの範囲（＝bin）内で平均することで滑らかなスペクトル曲線を得ます．

bin=48が通常モードで，24とすることでbinの中の平均数が増え，NPS曲線がなめらかになりますが，最低周波数がやや高くなります．48では，最低周波数が24に対して1/2になりますが（FOV=200mmのとき約0.01 cycles/mm）そのかわりNPS曲線はやや変動します． bin数は48で固定です．ただし，ROIサイズが64のときは，bin数は24となります．また計算の際にはハニング窓がかかります．

注）過去の論文に対応してハニング窓にしましたが，実際はデータによってどちらが良いかが変わるようです．2次元2次近似では，ノイズ面を2次元2次関数のなめらかな曲面に近似してそれを元画像から減算しますので，ムラが軽減し最低周波数の精度が高くなると考えています．

5) Clip NPSで，結果を範囲と間隔を指定してクリップボードに入れることができます．

6) Compare NPSは，NPS比較に使います．

2つまで表示可能です．2つ表示するときは1,2または1-2とします．

●Measuresメニュー

・CTvalues

CT値測定機能

設定したROIで複数画像のROI内平均CT値をはかります．

Start画像番号とEnd画像番号を指定することで複数画像に対してROI内平均値を計測します．

結果は上部のバーに表示されますが，同時にクリップボードに保存されますので，エクセルなどで受け取ることができます．この際，スライス位置も同時に保存されます．

変更履歴

2019.7.9　Version 0.91

2019.8.9　Version 0.92

2019.9.1　Version 0.93a

2020.3.11　Version 0.94

参考文献

[1] Ichikawa K, Hara T, Niwa S, Ohashi K, Method of measuring modulation transfer function using metal wire in computed tomography. Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2008, 64(6): 672-80 (in Japanese)

[2] M. L. Giger, K. Doi, and C. E. Metz, ‘‘Investigation of basic imaging properties in digital radiography. 2. Noise Wiener spectrum,’’ Med. Phys. 11, 797–805 ~1984.

[3] Siewerdsen JH, Antonuk LE El-Mohri Y, et al.: Signal, noise power spectrum, and detective quantum efficiency of indirect-detection flat-panel imagers for diagnostic radiology, Med Phys, 25(5), 614-628, (1998).

[4] Bischof CJ and Ehrhardt JC : Modulation transfer function of the EMI CT head scanner. Med. Phys. 4(2), 163-167, (1977)

[5] Boedeker KL, Cooper VN, McNitt-Gray MF. Application of the noise power spectrum in modern diagnostic MDCT: part I. Measurement of noise power spectra and noise equivalent quanta. Phys Med Biol. 2007 52(14):4027-4046.

[6] Ichikawa K, Kobayashi T, Sagawa M, Katagiri A, Uno Y, Nishioka R, Matsuyama J, A phantom study investigating the relationship between ground-glass opacity visibility and physical detectability index in low-dose chest computed tomography,  J Appl Clin Med Phys. 16(4): 202-215, 2015

[7] Richard S, Husarik DB, Yadava G, Murphy SN, Samei E.Towards task-based assessment of CT performance: system and object MTF across different reconstruction algorithms. Med Phys. 2012 ;39(7):4115-4122.

[8] Urikura A, Nakaya Y, Ichikawa K, Kawatani K, Kawashima I, Goto H, Physics properties of non-helical scan using 320-row multi detector computed tomography,.Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2012;68(4):432-42. (in Japanese)

[9] Ichikawa K, Hara T, Niwa S, Yamaguchi I, Ohashi K, Calculation Methods for Noise Power Spectrum Measurement in Computed Tomography, Medical Imaging and Information Sciences 2008; 25(2), 29-34 (in Japanese)

[10] Marie Foley Kijewski and Philip F Judy, The noise power spectrum of CT images

Phys. Med. Biol., 1987, Vol. 32, No 5, 565-575.

[11] IEC62220-1：Medical electrical equipment-Characteristics of digital X-ray imaging devices part1：Determination of detective quantum efficiency.(2003).

[12] Polacin A, Kalender WA, and Marchal G: Evaluation of section sensitivity profiles and image noise in spiral CT, Radiology, 1992; 185, 29-35.

[13] Polacin A, Kalender WA, and Brink J, et al.: Measurement of slice sensitivity profiles in spiral CT. Med Phys, 1994; 21(1), 133-140.

[14] Slice-sensitivity profile and noise. In: Jiang Hsieh. Computed tomography: principles design artifacts and recent advances. Bellingham, WA: SPIE Press; 2009. 348–354.

[15] Hara T, Tsuzaka M, Sakurai N. Measurement of modulation transfer function in Z-axis for multi-slice spiral CT using the micro-disk method: comparison with the bead method and examination of geometric influence, Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2003;59(11):1391-8. (in Japanese)

[16] Wang G, Vannier MW. Longitudinal resolution in volumetric x-ray computerized tomography--analytical comparison between conventional and helical computerized tomography. Med Phys. 1994;21(3):429-433.

[17] Hu H, Fox SH. The effect of helical pitch and beam collimation on the lesion contrast and slice profile in helical CT imaging. Med Phys. 1996;23(12):1943-1954.

[18] Ichikawa K, Takada T, Hara T, Ohashi K, Niwa S, A new method of measuring temporal resolution for computed tomography. Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2008; 64(9):1172-1176. (short report in Japanese)

[19] Ichikawa K, Hara T, Urikura A, Takata T, Ohashi K, Assessment of temporal resolution of multi-detector row computed tomography in helical acquisition mode using the impulse method. Phys Med. 2015;31(4):374-381.

[20] Inoue T, Ichikawa K, Hara T, Ohashi K, Sato K, Kawashima H. Validating computer applications for calculating spatial resolution and noise property in CT using simulated images with known properties. Radiol Phys Technol. 2024;17(1):238-47.